流式細胞分析儀BD Canto II compensation實驗須注意事項有哪些?

在流式細胞分析（Flow Cytometry）中，設定螢光補償（Compensation）是為了扣除不同螢光染劑之間波長重疊（Bleed-over / Spillover）的訊號。準備補償實驗時，請注意以下關鍵事項：

1. 補償對照組（Controls）的基本原則

(1) 必須包含單染對照組：若採購抗體時有提供isotype antibody，則以該抗體染色對照組標本作為controls，用來界定螢光背景值。

(2) 若未能取得isotype antibody，則準備一管完全不加任何螢光染劑的標本作為unstained control，用來界定螢光背景值。

(3) Positive control訊號強度必須夠強：需選擇抗原表現量最高的處理組，作為單染組的positive control(其亮度必須等於或大於實際實驗樣本中的最高亮度)。

(4) 正負群體需使用相同載體：計算補償時，同一個單染管內的正反應（Positive）群體和負反應（Negative）群體，必須為相同的載體或自主螢光特性（例如：皆為淋巴球，或皆為compensation beads）。

2. 樣本與染劑選擇

(1) 補償管所使用的螢光染劑，必須與實驗樣本中的螢光染劑完全相同（例如：實驗用 FITC，補償就必須用 FITC，不能用 GFP 代替）。

(2) 注意串聯染劑（Tandem Dyes）：如 PE-Cy7、APC-Cy7 等串聯染劑極易因光照、溫度或批號不同而變質，每一批、每一管實驗都必須使用完全相同批號（Lot number）的染劑單獨製作補償。

(3) 細胞不夠時可使用Compensation Beads：如果實驗樣本細胞量很少，或者某個抗原表現量極低，建議使用compensation Beads來代替細胞製作單染管。

3. 上機與軟體設定

(1) 相同的儀器參數（Voltage/Gain）：補償管與實際實驗樣本在儀器上的電壓（Voltage）設定必須完全一致。

(2) 先調整電壓，再計算補償：必須先調好各通道的電壓，確保所有訊號都在偵測範圍內(螢光強度介於10~105)，之後才能執行補償計算。一旦補償計算完成，絕對不能再更動電壓。

(3) Compensation有手動扣除及軟體扣除兩種模式：手動模式由操作者自行調整電壓達到螢光扣除。軟體扣除則是收集相當數量的unstained control及positive control，由軟體計算後調整電壓並進行扣除。由於軟體扣除的條件較為嚴格，結果可能會出現比預期更高的扣除數據。

(3) 軟體扣除需收集足夠的細胞events：每個單染管的收集數量，unstained control至少要收集5000 Events，positive control組至少需收集高於背景值(P2)的150 events 或以上，軟體計算出的補償矩陣才會較精準。

流式細胞核心實驗室(陳美芳) 2026/7/21製作